DR机需求参数

★1设备用途说明：用于头颅、颈椎、四肢、胸部、腹部等站立位、卧位的数字X线摄影系统。系统为双立柱结构，一体式地轨，非悬吊或UC臂结构。

2数字化平板探测器

2.1类型：非晶硅碘化铯，移动便携式（可以移出检查床或胸片架实现各种特殊角度摄影）

2.2数量：1块

2.3成像尺寸: ≥17″×17″

2.4像素大小：≤140μm；

2.5像素矩阵：≥3000×3000

★2.6空间分辨率：≥4.0LP/mm；

2.7检测灰度级（A/Dbit数）：≥16bit

2.8最终成像时间（非预览）：≤4s

2.9重量：≤4kg

2.10厚度：≤15mm

3球管

3.1功率：小焦点≥30KW  大焦点≥75KW

3.2阳极热容量≥350KHU

3.3双焦点≤0.6mm（小焦点）/1.2mm（大焦点）

3.4管电压范围：≥40-150KV

3.5双速球管，最大转速：≥9700rpm

4高频高压发生器

4.1输出功率：≥50kW

4.2摄影kV调节范围：≥40～150KV

4.3摄影mA范围：≥10mA～630mA

4.4曝光时间范围：≥1ms-8s

★4.5曝光电流时间积范围：≥0.1～1000mAs

4.6具备故障自我诊断功能，自动显示故障代码

4.7主机控制台与高压发生器高度集成，可直接在主机工作站上进行曝光参数的设置，不需要用高压发生器控制台手动设定曝光条件

4.8为提高工作效率，降低使用者门槛，设备应具有APR自动控制程序（≥600种）摄影功能

5滤线栅（两块）

5.1栅质：铝基栅

5.2栅密度：≥103LP/inch

5.3栅格比：≥10:1

5.4栅焦距：100cm（摄影床用)/180cm（胸片架用）

6摄影床

6.1床面尺寸：≥2000mm×760mm

6.2床面纵向移动范围：≥900mm

6.3床面横向移动范围：≥240mm

6.4床面高度：≤650mm

6.5X线管立柱纵向运动范围：≥1700mm

6.6X线管沿立柱垂直运动范围：≥1250mm

6.7球管绕立柱旋转范围：≥±180°

6.8球管绕横臂旋转范围：≥±180°

6.9片屉纵向移动范围：≥530mm

7立式胸片架

7.1片盒中心移动范围：≥1450mm

8图像采集及处理工作站

8.1显示器：≥21寸液晶监视器

8.2配置：CPU：≥酷睿i3；内存：≥4G；硬盘：≥1T

8.3具备编辑、管理本地病人检查资料功能

8.4病人图像可以采用各种方式查询，并可自定义查询方式

8.5具备窗宽、窗位和Gamma调节，多点LUT曲线调整功能

8.6根据不同检查部位设置默认的图像处理参数

8.7可按胶片尺寸规格进行裁剪图像，并具有图像打印排版功能

★8.8内置诊断报告模板和常用术语，可编辑和插入图像，方便输出图文一体化报告

8.9工作站应包含如下图像处理功能：调整或预置窗宽/窗位、正负像翻转、图像翻转及旋转、图像放大、图像插值、边缘增强、局部放大/恢复原始图像、文字/数字标注、图像标记、标尺线段测量

8.10工作站应支持标准DICOM3.0接口，可以连接至PACS、HIS、RIS及激光照相机等DICOM接口的设备，具备图像传输功能

8.11配备图像拼接功能

9其他要求

9.1需提供所投产品的中华人民共和国医疗器械注册证。